质量保证

本公司提供自销售日起一年内的本机售后保证，但不包括不当使用所造成之损坏，若需要维修或调整，请寄回，但运费需自付，寄回时需确定包装良好以避免运送途中损坏，本公司将免费维修仪器内部的损坏。（注：电极、标准液属于易耗品，不在保证范围内，本公司将保证电极交付使用时的品质。）

单位名称：长沙益伦环境监测有限公司

地    址：长沙市岳麓区桐梓坡西路118号4栋13层

电    话：0731-88085212

传    真：0731-88085215

邮    编：400002

电子信箱：epsh65@163.com

工业溶氧仪

型号：WT2200

使用说明书

（4）电极极化：电极连接到仪器上后，连续通电0.5小时以上，即为极化，电极极化后才能进行标定。

(5)当现场较长时间断水或仪表较长时间不使用时，应及时取出电极，并清洗干净套上保护帽。

(6)如果电极失效需更换电极。

17

溶氧电极电极使用说明

本公司研发的溶氧电极应用极谱式原理,采用高性能透氧膜, 响应时间短，测量准确，性能稳定，维护方便。

溶氧电极电维护请注意以下几点：

(1) 电极应定期清洗，拆装及清洗电极时不能弄破透氧膜，不能用滤纸擦电极上的透氧膜，以免损坏透氧膜。

(2) 必须保持电缆连接头清洁，不能受潮或进水。

(3) 仪器显示值与实际值相差很大或不能测定低含量的氧时，

可能氧电极内的电解液干涸，需重新灌注入电解液，一般情况下更换或添加电解液的维护工作每6个月进行一次；渗透膜破裂时需要更换备用膜头。每次更换或添加电解液或更换备用膜头后，电极需重新极化和标定。具体步骤如下：

拧开电极下部的黑色部分电极护罩，取下备用的一体化膜头，将圆柱体倒过来(不要让透气膜碰到其他东西)，灌入原配的电解液，在一体化膜头内装入半满电解液再装入氧电极内芯 ，让多余的电解液排掉，旋紧并保证膜能贴紧电极芯的头部即可。更换好电解液后，应重新进行极化和标定。

16

敬告用户

●  使用前请详细阅读本说明书，并保存以供参考。

●  请遵守本说明书操作规程及注意事项。

●  在收到仪器时，请小心打开包装，检视仪器及配件是否因运送而损坏，如有发现损坏，请立即通知生产厂家及经销商，并保留包装物，以便寄回处理。

●  当仪器发生故障，请勿自行修理，请直接联系生产厂家的维修部门。

注意：因氧电极线为特殊专用线，请勿剪接。若因剪接造成仪表无法标定等其他问题，生产厂家概不负责。

1

概   述

该系列溶解氧仪表是一种用于测试和控制溶解氧的精密仪表。一个内藏的微型计算机储存、计算和补偿有关测定溶解氧值的所有参数，诸如溶解氧压力特性、盐度特性、探棒的斜率偏差等等。

内藏的EPROM使该系列仪表能够在AC电源切断或电源线路故障时仍能保存其校正和设定点的数值。

该系列仪表的一个特点就是它能用控制器在线校正。

其他的附加装置和特点，诸如隔离式4～20mA输出电流、操作错误显示、易读数的大屏幕LCD显示以及多参数同时显示使操作更为简化，使该系列仪表成为工业测试和控制溶解氧值的理想仪表。

2

校正补充说明

无氧水的制备

用5%的无水亚硫酸钠（Na2SO3）加入250ml的蒸馏水中配制成饱和溶液,即可视为无氧水,默认为此时水中的氧气含量为0mg/L。

温度补偿

该系列溶解氧仪表具有自动温度补偿功能。

信号输出

4～20mA电流输出，输出负载小于500(。

输出电流（mA）＝{ D×[16／（20.00mg/L）] }＋4.00

误差（Error）＝±0.04mA

D：LCD所显示的溶氧值

出错说明

当温度传感器出现故障时仪器会自动报警并有提示。

15

高于（H+DELAY）=10.50吸合，溶氧值下降到（H-DELAY）=9.5时断开，有益于延长继电器或交流接触器的使用寿命。

如L=2.00，DELAY=0.5,那么低点继电器将在溶氧值低于（H-DELAY）=1.5吸合，溶氧值上升到（H+DELAY）2.5时断开。有益于延长继电器或交流接触器的使用寿命。

485通信地址、背光灯设定：按MENU键,进入菜单五,

按ENTER键移动光标，按DOWN键、UP键调节数字，或ON/OFF转换，当LCD  LIGHT  SET处于ON状态时，按键无操作三分钟背光灯自动关闭,这样节约用电，保护屏幕。按ENTER键存储。

14

技术性能

- 测量范围：					0～19.99mg/L

- 分辨率：					0.01mg/L

- 精确度：					(1.5%F.S

- 控制范围：					0～19.99mg/L

- 温度补偿：					0～45℃

- 输出信号：					4～20mA的隔离保护输出

- 控制输出方式：				ON/OFF继电器输出接点

- 继电器承受负载：			Max	交流230V	5A

Max	交流115V	10A

- 继电器迟滞量				可自由调整

- 电流输出负载：				允许最大负载为500(

- 对地电压绝缘度：			最小负载为500VDC

- 工作电压：					230VAC(15%、50/60Hz

- 尺寸：						96×96×90mm

3

- 开孔尺寸：					1/4DIN

- 重量：						0.96Kg

- 仪器的工作条件：

- 环境温度：5～35℃

- 空气相对湿度：	≤80%

- 除地球磁场外周围无强磁场干扰。

功能配制

具有溶氧值、温度、4～20mA电流同时显示、高低点输出ＯＮ／ＯＦＦ、高低点报警、4～20mA电流输出（选配）、485通信接口（选配）。

4

高、低报警设定：按MENU键,进入菜单四,

HIGH：高报警设置，LOW：低报警设置。DELAY：表示迟滞量设置。

注：迟滞量设置说明

为避免继电器不停跳动或控制溶液溶氧值幅宽，本仪器设此功能，具体操作如下：按DOWN键、UP键调节DELAY：的值。即调节继电器迟滞量（客户可根据需要在此范围调节，仪器出厂时初始值为0. 0）调节好之后按ENTER键存储，仪器即记忆该数值，调节工作完成。调节后继电器的开关点将发生变化，其范围为:（H+DELAY）-（H-DELAY）。如H=10.00，DELAY=0.5,那么高点继电器将在溶氧值

13

显示模式和显示对比度设定：按MENU键,进入菜单三,

按DOWN键、UP键选择溶氧值的显示方式，mg/L或%。再按ENTER键，在Contrast　SET下按DOWN键、UP键可调节显示屏的对比度。

12

安装步骤

- 在任何一块厚度为1/16英寸（1.5mm）至3/8英寸（9.5mm）的面板上，开出一个矩形切口。开孔尺寸为92×92（参见图1，后视图）。

- 将仪器后部从开口正面插入，抵紧即可。

图1

5

安装示意图

图2

6

斜率标定：按MENU键,进入菜单二,

将探棒用蒸馏水冲洗干净，静置在空气中，等DO=后的数字显示稳定。

按ENTER键确认。斜率标定完成。通常情况下，如仪器测量不准需进行斜率标定。

11

标定、参数设置

注意：在确保探棒、电源、以及其它接线端子正确接线后，方可进行校正程序。接通电源后，稍等片刻至LCD屏膜显示正常数值。

零点标定：按MENU键,进入菜单一,屏幕出现如下显示（通常情况下不要执行此步骤可直接再按MENU键进入菜单二进行斜率标定）表示仪表等待零点标定。

将探棒用蒸馏水冲洗干净，放入无氧水（详见校正补充说明）溶液中，稍置片刻，等DO=后的数字显示稳定，按住ENTER键不放,直到屏幕出现如下显示，确认存储。

10

前面板说明

1：MENU循环模式键  2：DOWN数值减少键

3：UP数值增加键    4：ENTER确认键

7

显示格式：

溶氧值为主显示，输出电流、温度为副显示。

8

后面板接线图

1脚：高点常开端（NOH）         9脚：屏蔽(GND)

2脚：高点公共端（COMH）       10脚：温补1 (TEMP1)

3脚：高点常闭端（NCH）         11脚：温补2 (TEMP2)

4脚：低点常开端（NOL）         12脚：DO+

5脚：低点公共端（COML）        13脚：DO-

6脚：低点常闭端（NCL）          14脚：RS485   A

7脚：220V火线                   15脚：RS485   B

8脚：220V零线                   16脚：4～20mA电流+

17脚：4～20mA电流-

！注意：千万不可将电源接错，接好线后将盖板盖好。

9

# Text boxes

测量状态，分为动态和静态

主显示

6.60mg/L

25.0℃      6.81mA

温度显示

电流输出显示

Zero Demarcate

DO= 0.75  mg/L

Standard: DO:

0.00 mg/L

菜单一界面

仪器显示溶氧值

标准测试溶液的溶氧值

仪器显示溶氧值

Slope Demarcate

DO= 8.75  mg/L

Standard: DO:

8.25 mg/L

菜单二界面

Parameter　saving

Watting …

空气中的标准溶氧值

菜单三界面

Display SET

mg/L

Contrast SET

5

显示模式mg/L或%

显示屏对比度等级

菜单四界面

ALARM SET

HIGH：10.00

LOW：4.00

DELAY：0.00

HIGH：10.00

LOW：4.00

DELAY：0.00

485 ADDRESS SET

1

LCDLIGHT SET

OFF

菜单五界面

电极膜头

开孔尺寸为92×92

用此仪表支架将仪表固定在仪表柜上

用此仪表支架将仪表固定在仪表柜上